SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

Istruzioni d'uso

[NOME DEL PRODOTTO]

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

[SPECIFICAZIONE DELLA CONFEZIONE]

1 test/ kit, 12 test/ kit, 15 test/ kit, 20 test/ kit

[FINALITÀ D'USO]

Il test è impiegato per la rilevazione qualitativa in vitro dell'antigene nucleocapside SARS-CoV-2 presente nei campioni nasali nei soggetti con sospetta infezione.

Generalmente l'antigene viene rilevato nei campioni delle vie respiratorie superiori durante la fase acuta dell'infezione. I risultati positivi indicano la presenza di antigeni virali nel campione, ma per determinare lo stato dell'infezione è necessaria la correlazione clinica con la storia del paziente e altre informazioni diagnostiche. I risultati positivi non- escludono un'infezione batterica o una co-infezione da altri virus. L'agente rilevato potrebbe non essere la causa definitiva della malattia COVID-19.

I risultati negativi dovrebbero essere trattati come presunti, poiché non escludono l'infezione da SARS-CoV-2 e non dovrebbero essere utilizzati come unica base per le cure mediche o per la decisione sul trattamento dei pazienti. I risultati negativi dovrebbero essere considerati nel contesto dei dati relativi alla recente esposizione del paziente, anamnesi o presenza di segni e sintomi clinici che indicano l'infezione da COVID-19.

Solo per uso diagnostico in vitro.

Solo per uso professionale.

[PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL TEST]

Il kit per il test rapido su antigene SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit) utilizza il metodo di rilevazione della presenza o dell'assenza di proteine nucleocapsidiche SARS-CoV-2 in campioni respiratori di pazienti con sospetta infezione da COVID-19. Gli anticorpi SARS-CoV-2 sono rivestiti nella zona della linea di test. Durante il test il campione reagisce con gli anticorpi SARS-CoV-2 presenti nel test. Successivamente la miscela con funzionamento capillare migra verso l'alto lungo la membrana e reagisce con gli anticorpi SARS-CoV-2 nella zona della linea di test. Qualora il campione comprenda l’antigene SARS-CoV-2, nella zona della linea di test appare una linea colorata. Qualora il campione non comprenda gli antigeni SARS-CoV-2, nella zona della linea di test non verrà visualizzata una linea colorata, quindi il risultato è negativo.

[COMPONENTI]

Materiali in dotazione:

| Componenti | 1 test/kit | 12 test/kit | 15 test/kit | 20 test/kit | Componenti principali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cassetta di test | 1 pezzo/kit | 12 pezzi/kit/ | 15 pezzi/kit | 20 pezzi/kit | Anticorpi anti-proteine |
| Essiccante | 1 confezione | 12 confezioni | 15 confezioni | 20 confezioni | Silica gel |
| Buffer (Soluzione tampone) | 1 boccetta monouso con 350 μl di buffer di estrazione | 12 boccette monouso con 350 μl di buffer di estrazione | 15 boccette monouso con 350 μl di buffer di estrazione | 20 boccette monouso con 350 μl di buffer di estrazione | Buffer di estrazione |
| Provette di estrazione | 1 provetta monouso con tappo | 12 provette monouso con tappo | 15 provette monouso con tappo | 20 provette monouso con tappo | / |
| Tampone | 1 tampone sterile monouso | 12 tamponi sterili monouso | 15 tamponi sterili monouso | 20 tamponi sterili monouso | / |

[CONSERVAZIONE E STABILITÀ]

1. Conservare a temperatura di 2-30 ºC nella bustina chiusa fino alla data di scadenza che è di 24 mesi. Non congelare.

2. La cassetta di test deve essere utilizzata entro 1 ora dalla sua rimozione dalla bustina protettiva.

3. Tenere il contenuto lontano dalla luce solare, dall'umidità e da fonti di calore.

[PRELIEVO DEI CAMPIONI E ESECUZIONE]

- Prelievo dei campioni preparazione Il campione da sottoporre al test con questo kit è il tampone nasale. Una raccolta inadeguata dei campioni, una manipolazione e/o trasporto improprio dei campioni possono produrre falsi negativi; pertanto l'addestramento per il prelievo dei campioni è di importanza fondamentale.

- Trasporto e conservazione dei campioni

Il campione deve essere processato il prima possibile e comunque entro un'ora dal suo prelievo.

3. Effettuazione del prelievo del tampone nasale

a. Inserire il tampone nella narice, inserendolo nella parte anteriore del naso per 2,5 cm di profondità dal bordo della narice. Ruotare 5 volte il tampone lungo la mucosa nasale.

b. Utilizzando lo stesso tampone ripetere l'operazione anche nell'altra narice.

c. Estrarre il tampone dalla cavità nasale. Il campione è ora pronto per l'effettuazione del test.

4. Avvertenze importanti per il prelievo del campione

- Prelevare il campione il prima possibile dopo l'insorgenza dei sintomi.

- Testare i campioni subito dopo il prelievo.

- Utilizzare esclusivamente il tampone fornito nel kit.

- Dopo il prelievo del campione non rimettere il tampone nel blister.

[PROCEDURA DEL TEST]

1. Prima dell'effettuazione del test, il kit e il campione devono essere conservati a temperatura ambiente (15-30 ºC). Il kit è destinato solo ai test immediati del tampone nasale. Il kit include un reagente pre-diluito pronto all'uso e conservato in una boccetta. Questo kit non è destinato all’analisi dei campioni liquidi.

2. I campioni raccolti devono essere testati entro un'ora.

• Step 1: Svitare il tappo della boccetta contenente il buffer di estrazione e versare lentamente il buffer nella provetta.

• Step 2: In seguito al prelievo del campione di tampone nasale inserire la parte del tampone con il batuffolo di ovatta all'interno della provetta con il buffer di estrazione per un minimo di 20 secondi, quindi tenere il tampone di cotone premuto contro il fondo della provetta e ruotarlo 5 volte, facendo attenzione a non fare fuoriuscire il contenuto dalla provetta.

• Step 3: Rimuovere il tampone premendolo contro i lati interni della provetta.

• Step 4: Chiudere ermeticamente e premere saldamente il tappo della provetta.

• Step 5 Rimuovere l'involucro di alluminio dalla cassetta reattiva e posizionarla su una superficie pulita e piatta. Etichettare la provetta e la cassetta del test.

• Step 6 Premere delicatamente la provetta, erogando tre (3) gocce di campione nella cassetta del test.

• Step 7 Leggere il risultato dopo 15 o 20 minuti. Non leggere il risultato dopo 20 minuti.

NOTA: Non utilizzare provette e tappi di un altro prodotto o di altri produttori.

[INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI SULLA CASSETTA]

1. RISULTATO POSITIVO: Vengono visualizzate due linee. Dovrebbe esserci una linea colorata nella zona della linea di controllo (C), e comparire una linea colorata nella zona della linea di test (T). I risultati positivi indicano la presenza di antigeni virali nel campione, ma per determinare lo stato di infezione è necessaria la correlazione clinica con la storia del paziente e altre informazioni diagnostiche. I risultati positivi non escludono un'infezione batterica o una coinfezione da altri virus.

2. RISULTATO NEGATIVO: Appare solo una linea di controllo colorata. I risultati negativi nella cassetta non escludono l'infezione. Non devono essere utilizzati come unica base per il trattamento o per altra decisione relativa alla gestione dei pazienti, ivi incluse le decisioni relative alla prevenzione delle infezioni, soprattutto in presenza di segni e sintomi clinici coerenti con COVID-19. È raccomandabile che i risultati vengano confermati dal metodo del test molecolare, se necessario, per la decisione relativa all'eventuale infezione.

3. NON VALIDO: La linea di controllo non viene visualizzata. Rivedere la procedura e ripeterla con una nuova cassetta. Se il problema persiste, smettere subito di utilizzare il kit e contattare il rivenditore locale.

4. Tempo di determinazione dei risultati: Il risultato deve essere valutato entro 15-20 minuti dall'aggiunta del campione sulla cassetta del test. Il risultato visualizzato dopo 20 minuti non è valido.

(L'immagine a scopo illustrativo.)

[LIMITI DEL METODO DEI TEST]

1. Questo prodotto è adatto soltanto per un test quantitativo e la diagnostica ausiliare.

2. I risultati del test sono meramente indicativi e non dovrebbero rappresentare l'unica base per la diagnosi clinica e il trattamento. Nel trattamento dei pazienti devono essere presi in considerazione i loro sintomi, la storia clinica, altri test di laboratorio, la risposta terapeutica e le informazioni epidemiologiche.

3. Gli utilizzatori devono eseguire il test al più presto possibile dopo il prelievo dei campioni.

4. Risultati positivi del test non escludono co-infezioni da altri agenti patogeni.

5. I risultati del test devono essere valutati in correlazione con la storia clinica, i dati epidemiologici e altri dati in base ai quali il medico valuta il paziente.

6. Un risultato del test falso negativo può verificarsi se il livello dell'antigene virale in un campione è inferiore al limite di rilevamento del test o se il campione è stato prelevato in modo improprio, perciò un risultato negativo del test non esclude la possibilità di infezione da SARS-CoV-2.

7. La quantità di antigene nel campione può diminuire nel corso della malattia. I campioni raccolti dopo il quinto giorno della malattia hanno maggiori probabilità di essere negativi rispetto a un test PCR.

8. La mancata osservanza della procedura del test può influire negativamente sulla prestazione del test stesso.

9. Il contenuto di questo kit deve essere utilizzato solo per la rilevazione qualitativa degli antigeni SARS-CoV-2 da campioni di tampone nasale.

10. Le prestazioni del kit dipendono dal carico di antigene e potrebbero non essere compatibili con altri metodi diagnostici eseguiti sullo stesso campione.

11. I risultati negativi dei test non sono frequenti per quanto riguarda altre infezioni virali o batteriche diverse da SARS-CoV-2.

12. I valori predittivi positivi e negativi dipendono dalla diffusione del virus nella popolazione. Ci sono più risultati positivi falsi in caso di poca diffusione del virus SARS-CoV-2, quando la diffusione della malattia è bassa. I falsi risultati negativi sono più probabili, quando la diffusione della malattia SARS-CoV-2 è maggiore.

13. Questo kit è stato verificato solo per l'uso con il materiale di campionatura umano.

14. Potrebbero non rilevare gli anticorpi monoclonali o rilevare con meno sensibilità il virus SARS CoV-2 con alcuni cambiamenti degli aminoacidi.

15. Il kit non è stato verificato nei pazienti senza segni e sintomi di infezione delle vie respiratorie e le prestazioni possono differire in individui asintomatici.

16. È stato dimostrato che la sensibilità del test dopo i primi cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi diminuisce rispetto a un test PCR SARS-CoV-2.

17. I risultati negativi dovrebbero essere trattati come presunti e se necessario confermati con il test molecolare.

18. Le raccomandazioni di stabilità sono basate sui dati di stabilità del test influenzale e la sua prestazione potrebbe essere differente da SARS-CoV-2. Gli utilizzatori devono testare i campioni al più presto dopo la loro raccolta.

19. La validità del kit non è stata dimostrata per l'identificazione/conferma di isolati e non dovrebbe essere usato per tale scopo.

[CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI]

Le prestazioni del kit sono state testate da 492 pazienti con sospetto COVID-19. I campioni sono stati raccolti durante la pratica clinica quotidiana presso il Centro Diagnostico Delta S.r.l. che si trova in Piazza San Giuseppe Moscati, 8 - 82030 Apollosa (Benevento) ITALIA tra ottobre 2020 e gennaio 2021. I campioni sono stati raccolti da personale qualificato utilizzando il metodo descritto nelle istruzioni del kit.

Il kit ha mostrato una sensibilità del 98,13% e una specificità del 99,22%.

Tabella 1. Risultati di sperimentazioni cliniche

| Risultati del test | PCR Comparatore | Subtotale |
| --- | --- | --- |
|  | Positivo | Negativo |  |
| Positivi | 105 | 3 | 108 |
| Negativi | 2 | 382 | 384 |
| Subtotale | 107 | 385 | 492 |

Percentuale positiva (PPA) - 105/107 (98,13 %) (95% IZ: 93,4 % x 99,8 %)

Percentuale negativa (NPA) - 382/385 (99,22 %) (95% IZ: 97,7 % x 99,8 %)

Accuratezza (105 + 382) / 492 x 100% = 98,98%

Kappa=2×40104/ 149473=0,97＞0,5

2. Reattività crociata

La reattività: con sostanze a reattività crociata: non si è verificata alcuna reazione crociata eccetto che con il coronavirus SARS.

Tabella 2: Risultati di reattività crociata

| Potenziale reattività crociata | Concentrazione testata | Reattività crociata (sì/no) |
| --- | --- | --- |
| Influenza A | 1,6 x 106 TCID50/ml | NO |
| Influenza B | 1,6 x 106 TCID50/ml | NO |
| Coronavirus umano HKU1 | 1,6 x 106 TCID50/ml | NO |
| Coronavirus umano OC43 | 1,6 x106 TCID50/ml | NO |
| Haemophilus Influenzae | 2,2x 106 TCID50/ml | NO |
| MERS- coronavirus | 2,1 x 106 TCID50/ml | NO |
| SARS- coronavirus | 3,2 x 106 PFU/ml | SÌ |
| Adenovirus C1 | 1,5 x 106 TCID50/ml | NO |
| Adenovirus 71 | 1,5 x 106 TCID50/ml | NO |
| Candida albicans | 4,2 x 106 CFU/ml | NO |
| Virus respiratorio sinciziale | 5,1 x 106 TCID50/m | NO |
| Enterovirus | 5,4 x 106 TCID50/ml | NO |
| Malaria | 2,2 x 106 CFU/ml | NO |
| Dengue | 1,2 x 106 TCID50/ml | NO |
| Coronavirus umano NL63 | 1,7x 106 TCID50/ml | NO |
| Coronavirus umano 229E | 2,2 x 106 TCID50/ml | NO |
| Streptococcus pneumoniae | 1,1 x 106 CFU/ml | NO |
| Pneumocystis jirovecii | 1,0 x 106 TCID50/ml | NO |
| Legionella pneumophila | 1,4 x 106 CFU/ml | NO |
| Chlamydia pneumoniae | 1,1 x 106 IFU/ml | NO |
| Metapneumovirus umano (hMPV) | 1,1 x 106 TCID50/ml | NO |
| Virus parainfluenzale | 1,0 x 106 TCID50/ml | NO |
| Virus parainfluenzale 2 | 1,0 x 106 TCID50/ml | NO |
| Virus parainfluenzale 3 | 3,5 x 106 TCID50/ml | NO |
| Virus parainfluenzale 4 | 1,4 x 106 TCID50/ml | NO |
| Rhinovirus | 1,3 x 106 PFU/ml | NO |
| Mycoplasma pneumoniae | 1,8 x 106 CFU/ml | NO |
| Bordetella pertussis | 1,5 x 106 CFU/ml | NO |
| Mycobacterium tuberculosis | 1,0 x 106 CFU/ml | NO |
| Lavaggio nasale raggruppato con flora respiratoria normale | 100% | NO |
| Streptococcus pyogenes | 1,0 x 106 CFU/ml | NO |

3. Sostanze potenzialmente interferenti di tipo endogeno

I campioni di tampone nasale dell'antigene SARS-CoV-2 sono stati addizionati con una delle seguenti sostanze a concentrazioni specificate e testati più volte. Nessuna falsa positività o falsa negatività è stata trovata con quanto segue:

| Sostanza | Concentrazione | Sostanza | Concentrazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sangue | 5% | Naso GEL (NeilMed) | 6% v/v |
| Fluticasone propionato | 4%v/v | Mucina | 0,54% |
| CVS gocce nasali (fenilefrina) | 17% v/v | Ricola (mentolo) | 1,6mg/ml |
| Tamiflu (Oseltamivir Fosfato) | 6 mg/ml | Afrin (ossimetazolina) | 14% v/v |
| Sucrets (Dyclonin/Mentolo) | 1,4 mg/ml | CVC spray per il naso (cromolina) | 16% v/v |
| Chloraseptic (Mentolo/Benzocaina) | 1,8 mg/ml | Gel nasale (ossimetazolina) | 9% v/v |
| Farmaco omeopatico (Alkalol) | 1:10 diluizione | Mupirocina | 12 mg/ml |
| Spray per la gola | 16% v/v | Fisherman's friend | 1,3 mg/ml |
| Tobramicina | 5 ug/ml | Zicam | 4%v/v |

4. Limite di rivelabilità (sensibilità analitica)

Il LoD del kit da test rapido SARS-CoV-2 dell’antigene è 1,6 x 102TCID50/ml.

Il LoD per il kit da test SARS-CoV-2 è stato stabilito utilizzando il virus inattivato dall’irradiazione gamma.

[AVVERTENZE]

1. Un risultato negativo può verificarsi se il virus SARS-CoV-2 presente nel campione è inferiore alla sensibilità del kit.

2. Non utilizzare per lo screening del sangue.

3. Non fumare, bere o mangiare nelle aree in cui si effettuano i test.

4. Smaltire tutti i campioni e i materiali utilizzati per eseguire il test come rifiuti biologici pericolosi.

5. Non eseguire il test in un locale con un flusso d'aria forte, ad esempio un ventilatore elettrico o un forte condizionamento d’aria.

[SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI]

|  | Dispositivo medico per diagnosi in vitro |  | Leggere le istruzioni prima dell'uso |  | Numero di catalogo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Codice del lotto |  | Da utilizzare entro e non oltre |  | Data di produzione |
|  | Non riutilizzabile |  | Conservare a temperatura tra 2-30ºC |  | Proteggere dalla luce |
|  | Conservare in luogo asciutto |  | Produttore |  | Rappresentante autorizzato nell'UE |
|  | Marchio CE |  | Rifiuti a rischio biologico |  |  |

[INFORMAZIONI BASE]

JOYSBIO(Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.

Indirizzo: Tianjin International Joint Academy of Biotechnology&Medicine, 9th floor No.220, Dongting Road, TEDA 300457 Tianjin, Cina

Tel: +86-022-65378415

Lotus NL B.V.

Indirizzo: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, Haag, Paesi Bassi.

[DATA DI APPROVAZIONE E DATA DI MODIFICA DELLE ISTRUZIONI D'USO]

Gennaio-2021

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Su proposta dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica (NIJZ), approvato in via eccezionale per l'autotest al fine dell'attuazione del programma speciale di screening.

Per maggiori informazioni o episodi indesiderati, contattate la NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, info@nijz.si.

Data di produzione: 20210104

Lotto: 2021010501

Da utilizzare entro il: 20230103

# Text boxes

3 gocce

Ruotare

Buffer

Ruotare 5x

Immergere il tampone nel buffer di estrazione per un minimo di 20 secondi.

Pomakajte bris v

ekstrakcijski pufer  sekund

Positivo   Negativo   Non valido